西湖区中西医结合医院救护车询价项目采购文件

编号:XHZFCG-2018-X-02

杭州市西湖区政府采购中心

二零一八年二月十一日

目  录

第一部分      采购公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      询价采购函

# 第一部分 采购公告

杭州市西湖区政府采购中心作为集中采购机构，就“救护车询价采购项目”进行公开询价。具体如下：

1、采购编号：XHZFCG-2018-X-02

2、项目名称：救护车询价采购项目。

3、采购预算：本项目采购的总预算不超过人民币35万元。

4、采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量（辆） | 预算（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 救护车 | 1 | 35 | 杭州市西湖区中西医结合医院 |

具体包括：设备供货，相关的技术培训，用户单位负责组织验收等，并提供免费售后现场技术服务。本次采购共1个标项，同一标项不得拆标，详见采购文件。项目预算： 35万元。

5、合格的应标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近三年内的经营活动中没有重大违法记录；

（2）具有相应产品的经销资质；

（3）具有较强的本地化服务能力，并配有较强的技术队伍，提供快速的售后服务，设有应标货物的维修中心。

6、采购方式：询价采购。

7、报名方式、时间等：

（1）报名时间：2018年2月11日至2018年2月22 日（双休日及法定节假日除外）；

（2）标书售价：免费；

（3）供应商报名方式：在线报名；

（4）供应商报名时须提交的文件资料：无；本项目为在线报名项目，报名网址：杭州市政府采购网。

（5）提示：

1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的应标文件；

2）报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于应标文件投递截止时间前以书面形式向采购机构提出。

8、应标文件投递截止时间与地点：2018年2月26 日上午10时前；地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼政府采购办公室507室）。

9、联系方式：杭州市西湖区中西医结合医院，联系人：方宏亮 ，联系电话：0571-87985122 ;西湖区政府采购中心，联系人：江涛，联系电话：0571-87759375。

杭州市西湖区政府采购中心

二○一八年二月十一日

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

（一）应标人须知

1、供方可以就上述一个标项进行应标，“询价采购函”不得自制！报送单位认真填写，所有应标价格均为人民币最终报价，含运费及相关费用。

2、实施地点：采购方指定地点。

3、实施时间：合同签订后按应标承诺完成所有设备的供货，由采购人组织验收。

4、售后服务：所供设备按原厂质保及应标承诺提供免费售后现场技术服务。应标人应具有较强的本地化服务能力，非本地应标人应在杭州有常驻服务和技术支持机构（请在应标文件中附相关资料），并配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务。

5、采购预算：本项目采购的总预算不超过人民币35万元。

6、交货期及付款要求：

（1）合同签订后一周内交货。

（2）付款条件：车到验收合格且正常上牌后一个月内，采购人将款付清。

7、特别提示：

（1）应标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在询价截止时间前提出。

（2）本次询价采购产品的“采购要求 （配置简述）”，应标人必须有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。询价采购文件所有“采购要求 （配置简述）”是采购人提出必须满足的，若出现负偏差，可能被询价小组认定为应标无效。

（3）采购人拟采购“配置简述”要求以上的设备，应标人提供的产品必须符合采购要求；对生产厂商已停产而无法供应的设备可推荐升级或替代产品，但配置不得低于本单配置简述的要求；否则若出现因应标人提供的设备不满足要求，而导致系统功能无法实现或不能完全实现的状况，应标人负全部责任。

（4）所投车辆的尾汽排放必须达到国V排放标准以上，并协助采购单位办理上牌。

（5）应标人须对应标产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

（6）如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请应标人在应标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须承诺免费提供。

（7）供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑：

对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，采购机构不予受理。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

（8）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（9）质疑受理地点：杭州市西湖区人民政府采购中心（杭州市西湖区竞舟路228号5楼507室）；联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（10）投诉受理地点：杭州市西湖区政府采购领导小组办公室（杭州市文三西路18号1004室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

（二）评审

1、询价小组：询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，达到公开招标数额标准的采购项目，询价小组应当由5人以上单数组成，其中采购人代表不超过一人。

2、应标文件审查：

资格性审查：询价小组依据法律法规和采购文件的规定，对应标文件中的资格要求等进行审查，以确定应标人是否具备应标资格。

符合性审查：询价小组依据采购文件的规定，从应标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、成交原则：询价小组对实质上响应采购文件的应标人，将根据“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出最低有效报价的供应商作为成交供应商候选人，评审结果报经批准，最终确定成交供应商。

（三）无效标

应标文件有下列情况之一的，其应标文件将有可能被询价小组认定为无效：

1、应标文件没有密封包装；

2、应标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3、应标人不具备应标资格的；

4、《询价采购函》自制或填写不完整或字迹不能辨认的；

5、应标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供书面证明材料说明原因的；

6、应标报价高于本项目采购预算的；

7、经询价小组审核，应标人所投内容不符合实质性采购要求的；

8、应标人提供虚假材料应标的；

9、经询价小组审核，应标人的应标文件有串标嫌疑的；

10、应标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

11、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六的规定，应标人被列入“黑名单”，在处罚有效期内，在资格审查时不予以通过。

（四）合同及履约

1、合同由采购人（合同中的甲方）与经评审产生并经批准的供应商（合同中的乙方）协商签订；

2、供方在签订合同的同时须向需方缴纳合同总价2%的履约保证金，交货完毕后，结算货款时按原金额一并退还。

3、采购人按照合同约定负责项目验收，验收合格后，并按照合同约定向采购人办理货款结算手续。

（五）应标文件组成（均须加盖公章）

1、《询价采购函》；

2、营业执照(或事业法人登记证或其他工商登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件,社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

3、法人委托书；

4、提供应标货物原厂商的质保服务承诺书；

5、提供产品手册（印刷版）、产品说明书（印刷版）、宣传彩页或官方网站截图等能表明所投产品的配置、性能、参数的相关清晰证明材料；

6、应标人认为需要的其他文件或说明。

7、随车主要医疗设备（急救吸引器、除颤监护仪等）需提供设备的注册证、售后服务证明及三类医疗器械经营许可证。

第三部分 询价采购函

[编号：XHZFCG-2018-X-02]

各有关公司：

我中心拟采购以下货物,请你公司按采购公告要求的时间以书面密封形式（加盖骑缝章）将本单所列项目报送我中心（不得拆标）。

西湖区政府采购中心

联系人：江涛  地址：杭州竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼政府采购507办公室）  邮码：310020   电话：0571-87759375      传真：0571-86834771

西湖区政府采购中心：

我公司愿遵循《中华人民共和国政府采购法》等法律法规参加本次政府采购，如我公司中标，将严格按照采购文件要求履行合同，特此声明。

报送单位： （公章）                 报送时间：2018年  月  日

法定代表人或授权委托人(签字)：           联系电话及传真：

|  |  |  | 数量单位：辆 |  | 金额单位： 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂牌/型号 | 配置简述 | 颜色 | 数量 | 售后服务 | 应标车辆的厂牌/型号/配置 | 报价 | 交货时间 | 市场零售单价 | 交货地点 | 采购预算 | 备注 |
| 救护车 | 国V柴油 底盘型号：JX6501TA-L5 车体：长4963mm；宽2000mm；高≥2500mm 轴距mm：≥2933 驾驶室3座位、车厢4个座（核定人数7人） 供油方式：高压共轨 发动机排量ml：≥2198 驱动方式：前置后驱。 最大马力ps: ≤150 最大扭矩N•m: ≤350/1500-2500 最高车速km/h : ≤140 一、车辆安全装置： 前后盘式制动模式、ABS+EBD。驾驶室主、副安全气囊、倒车雷达。中控门锁，无自动落锁功能，随车钥匙配置 2把。后门及侧门有脚踏板(中门机械式踏板)、后门双开180度开启。除随车机械式千斤顶和随车工具外。全车防扎轮胎（含备胎）、全尺寸备胎（配与原装车轮相同材质的轮辋）。电脑自检测维修保养服务提示系统。 二、医疗舱参数： 1、提供二个氧气端口（德标），一个接氧气吸入器（带氧气湿化瓶），一个接呼吸机使用，端口压力在4公斤力。（接口位置方便使用，安全可靠，医疗舱隐蔽氧气管道使用金属铜管，裸露接口部分固定于医疗舱壁，接口与氧气瓶之间使用耐高压的金属软管连接，氧气管道可多路互通供氧，当其中一路管道故障时，不影响另一路使用）。 2、驾驶舱和医疗舱全封闭隔离墙，前后通话有对讲系统,提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用（插座有4个三向插座，2个2向插座，能使用欧标、英标、国标、美标等设备，2个12V点烟器）。220V电源输出应有漏电保护及防短路功能，车上所有用电设备电源必须通过汽车钥匙控制，车辆熄火后，所有用电设备全部断电（车辆遥控及防盗系统用电除外）。 3、提供2个铝制小氧气瓶（10升），有氧气管道连接，能互通，可看到氧气表数值，拆装方便，安全可靠。医疗舱左前侧提供设备固定墙（带不锈钢设备固定架），能够固定监护除颤仪、呼吸机、电动吸引器等设备（具体固定设备尺寸由用户提供），设备固定后安全牢固，医疗设备放置台面有软性防滑垫，医疗舱内饰无尖锐棱角，四周边凸起包边（人员容易刮碰处使用软包），无安全隐患。 4、提供车载自动上车担架一套、铲式担架一副，放置在车载担架下方，无需折叠，方便取放。提供软担架一副（180*70）厘米，能承载150公斤。 5、提供电动吸引器一套（提供售后服务证明），参数如下： 极限负压值：≧0.08MPa（600mmHg） 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)~极限负压值； 瞬时抽气速率：≧20L/min 贮液瓶：1000ml(PC塑料） 电源:AC 100V-240V, 50/60HZ; DC 12V 输入功率：110VA 电池类型：铅酸电池； 内置电池工作时间：≧25min; 6、除颤监护一体机（含除颤、AED、血氧血压心电监护等）一台，提供售后服务证明，参数如下： 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血压血氧监护、自动体外除颤（AED）功能。 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 可选配血氧饱和度监护功能。 *可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 *彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 7、输液架前后各一个，有固定盐水瓶安全保险装置，不影响医务人员抢救操作（站立时头部没有安全隐患）。操作平台有输液泵固定位置，可以同时固定前后两台输液泵。 8、提供脊柱固定板固定位置，充分利用医疗舱空间。 综合急救药箱一套、有固定装置固定于救护车上，且在车上能方便取放。 配备紫外线消毒灯，消毒灯开关具有定时装置。 医疗舱窗户可以打开通风，中门玻璃窗必须可打开通风。 三、医疗舱配备换气系统： 前部带移窗中隔墙，朝后医生折叠座椅，配3点式安全带，左侧氧气瓶柜，医疗器械柜，二人座长排座椅一张并配备安全带，采用高分子一次成型轻质材料。右侧二张单人座椅配安全带，左侧顶部有复合材料模具成型的吊柜，内饰采用复合材料模具成型，易于清洗，防腐防霉。左右二侧留有窗户，窗户上贴半透明膜。 四、灭火器车厢、驾驶室各1只。 有密闭污物存放器和专门固定位置。 正副驾驶室、后门玻璃贴浅色膜，医疗舱玻璃贴深色膜，确保患者隐私。 内饰使用环保材料具有：防潮、阻燃、防菌、耐腐蚀、抗老化、无毒无异味等特点，医疗舱地板需防滑、防静电。医疗舱车载担架下方地板，表面使用不锈钢钢板加固。 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响。医疗舱制冷出风口分布合理、出风量大而通畅；制冷系统在环境温度40度的情况下，10分钟以内使医疗舱温度不高于26度。 五、车辆配饰： 车辆外饰符合最新浙江急救救护车标志和色带使用规范（车身标识贴纸材质使用3M材质，带夜间反光），车辆改装部分操作开关、按钮、插座、接口等部件用铭牌中文标明用途、作用。 1、救护车前额安装凸台，凸台上安装3只蓝色爆闪灯，凸台上安装超薄长排警灯1只(高亮度LED发光体，低功耗，高寿命) 2、内嵌式警报器(为急救车辆设计，手柄操作，输出功率≥100w) 3、车尾二侧蓝色LED长方形警灯2只，白色场外照明灯2只 4、车尾顶部安装蓝色圆柱爆闪灯2只； 有备用电瓶启动功能，有智能自动充电系统，提供20米长外接电源线1根。 救护车改装应符合“中华人民共和国卫生部救护车专业标准”。 六、售后服务要求： 整车医疗舱安装验收后免费保修≥1年，保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款。 维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务。 每年夏季免费检测氧气管道1次。 底盘车辆提供不低于2年或五万公里的保修标准（以先到为准）。 供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。 | / | 1 | 免费为客户进行产品操作、使用及维护的培训。 在杭州地区设有售后服务站，配件供应迅速 |  |  | 合同签订后一周内交货 |  | 杭州市区 | 350000.00元 |  |
| 合计 | * |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |

注：1、供方可就上述一个标项进行应标，本表不得自制！所有报价均为人民币最终报价，含运费、仓储费、出库费等相关费用。